实验室安全检查问题整改报告

实验室与设备管理处：

我院接到《兰州大学实验室安全隐患限期整改通知书》后，对照通知所指出的安全隐患，认真进行了清理整改，现就整改情况汇报如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查位置及房间号** | **存在的安全问题** | **整改时间** | **完成情况** |
| 生命科学学院统一要求高压灭菌锅等特种设备必须有使用、维修记录，管理经验值得全校推广；但学院实验室安全信息牌暂缺，应加快制作过程。 | | 安全信息牌正在制作过程中。 | |
| 逸夫生物楼1101 | 实验室存放食品，插线板未固定，废液瓶未及时处理 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1005 | 高压灭菌锅已坏未及时标明并处理 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1009 | 水龙头漏水 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼903 | 观察窗被贴纸遮挡 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼902 | 观察窗被贴纸遮挡 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼801 | 通风橱堆积易制毒试剂三氯甲烷，易制毒试剂管理不规范，立即整改，整改期间暂停易制毒试剂领用 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼709 | 实验室存放食品 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼705 | 废瓶未及时交回，实验室存放食物 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼704 | 水龙头漏水 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼702 | 氢气钢瓶和氧气钢瓶未分开放置，插线板未固定且靠近氢气、氧气瓶，必须立即整改 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼601 | 废液桶已装满未盖盖子，废瓶未及时回收 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼503 | 插线板在地面，未固定在墙上 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼501 | 观察窗被贴纸遮挡 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 天演楼122 | 安全信息牌未做好 | 2021年5月8日 | 整改完成。安全信息牌正在制作过程中。 |
| 天演楼127 | 安全信息牌未做好，发酵罐未备案 | 2021年5月8日 | 整改完成。安全信息牌正在制作过程中。 |
| 天演楼202 | 药品柜未及时上锁 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 天演楼223 | 离心机使用记录不规范 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 天演楼328 | 甲烷气体钢瓶未固定，饮料瓶装试剂无标签 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 天演楼333 | 插线板未固定，水龙头滴水 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 天演楼302 | 废瓶未及时回收，废液桶标签不清晰 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |
| 天演楼301 | 箱子等杂物堆积较多 | 2021年5月8日 | 整改完成。 |

生命科学学院

2021年5月9日