高等学校实验室安全自查自纠报告

学校名称：     兰州大学

审核人：       王强

签 发 人：      许鹏飞

2021年5月

附表

实验室安全隐患自查自纠汇总表

联系人： 侯作贤    手机： 13909466046

| 序号 | 学院/单位 | 实验室类别 （教学、科研） | 实验室名称 | 存在隐患 | 整改情况 | 整改责任人 （各学院分管安全工作副院长） | 整改完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 生命科学学院 | 科研 | 逸夫生物楼1101 | 实验室存放食品，插线板未固定，废液瓶未及时处理 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 73 |  | 科研 | 逸夫生物楼1005 | 高压灭菌锅已坏未及时标明并处理 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 74 |  | 科研 | 逸夫生物楼1009 | 水龙头漏水 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 75 |  | 科研 | 逸夫生物楼903 | 观察窗被贴纸遮挡 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 76 |  | 科研 | 逸夫生物楼902 | 观察窗被贴纸遮挡 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 77 |  | 科研 | 逸夫生物楼801 | 通风橱堆积易制毒试剂三氯甲烷，易制毒试剂管理不规范，立即整改，整改期间暂停易制毒试剂领用 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 78 |  | 科研 | 逸夫生物楼709 | 实验室存放食品 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 79 |  | 科研 | 逸夫生物楼705 | 废瓶未及时交回，实验室存放食物 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 80 |  | 科研 | 逸夫生物楼704 | 水龙头漏水 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 81 |  | 科研 | 逸夫生物楼702 | 氢气钢瓶和氧气钢瓶未分开放置，插线板未固定且靠近氢气、氧气瓶，必须立即整改 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 82 |  | 科研 | 逸夫生物楼601 | 废液桶已装满未盖盖子，废瓶未及时回收 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 83 |  | 科研 | 逸夫生物楼503 | 插线板在地面，未固定在墙上 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 84 |  | 科研 | 逸夫生物楼501 | 观察窗被贴纸遮挡 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 85 |  | 科研 | 天演楼122 | 安全信息牌未做好 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 86 |  | 科研 | 天演楼127 | 安全信息牌未做好，发酵罐未备案 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 87 |  | 科研 | 天演楼202 | 药品柜未及时上锁 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 88 |  | 科研 | 天演楼223 | 离心机使用记录不规范 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 89 |  | 科研 | 天演楼328 | 甲烷气体钢瓶未固定，饮料瓶装试剂无标签 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 90 |  | 科研 | 天演楼333 | 插线板未固定，水龙头滴水 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |
| 91 |  | 科研 | 天演楼302 | 废瓶未及时回收，废液桶标签不清晰 | 已完成 | 王勇 | 5月8日 |